Teniendo en cuenta  las(Necesidades Identificadas) se establecen los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales orientados al diseño de un producto didáctico de arquitectura abierta (analizador de seguridad eléctrica Nexus 601) dirigida a estudiantes y docentes de Ingeniería Biomédica para complementar su formación académica en esta área.

### Tabla 1. Requerimientos de Producto y Clasificación

| ID | Requerimientos | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El dispositivo muestra visualmente en tiempo real la ruta física de la corriente y la conmutación del circuito. | Funcional |
| 2 | El sistema cuenta con un modo semi-guiado para validar las conexiones de prueba de forma preventiva antes de energizar. | Funcional |
| 3 | El sistema facilita su replicación en el laboratorio mediante una arquitectura de diseño abierto y bajo costo. | No funcional |
| 4 | El dispositivo genera reportes que exigen correlacionar el dato metrológico medido con los límites normativos. | Funcional |
| 5 | El dispositivo separa y diferencia claramente en su menú principal las metodologías de la norma IEC 60601-1 y la IEC 62353. | Funcional |
| 6 | El equipo protege al usuario y la infraestructura universitaria ante posibles cortocircuitos o fallas en la conexión. | Funcional |
| 7 | El sistema automatiza la captura de mediciones y exporta la información en un formato digital estructurado. | Funcional |
| 8 | El software del sistema grafica el comportamiento de la corriente y el voltaje a lo largo del tiempo de prueba. | Funcional |
| 9 | El panel físico brinda una guía visual e intuitiva para agrupar y conectar correctamente las partes aplicadas (B, BF, CF). | No funcional |
| 10 | El prototipo integra un módulo de inyección de fallas eléctricas controladas y administrables por el docente. | Funcional |
| 11 | El diseño integra diagramas visibles de la red de medición (MD) que permiten la verificación de sus componentes internos. | Funcional |
| 12 | El sistema almacena metadatos e historiales de los ensayos para analizar el desgaste y aplicar mantenimiento predictivo. | Funcional |