Teniendo en cuenta  las( Necesidades Identificadas)y el análisis de oportunidades de intervención, se establecen los siguientes requerimientos y especificaciones de producto orientados al diseño de una plataforma didáctica de arquitectura abierta (analizador de seguridad eléctrica Nexus 601) dirigida a estudiantes y docentes de Ingeniería Biomédica.

### Tabla 1. Requerimientos de Producto y Clasificación

| ID | Requerimientos | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El dispositivo muestra visualmente en tiempo real la ruta física de la corriente y la conmutación del circuito. | Funcional |
| 2 | El sistema cuenta con un modo semi-guiado para validar las conexiones de prueba de forma preventiva antes de energizar. | Funcional |
| 3 | El sistema facilita su replicación en el laboratorio mediante una arquitectura de diseño abierto y bajo costo. | No funcional |
| 4 | El dispositivo genera reportes que exigen correlacionar el dato metrológico medido con los límites normativos. | Funcional |
| 5 | El dispositivo separa y diferencia claramente en su menú principal las metodologías de la norma IEC 60601-1 y la IEC 62353. | Funcional |
| 6 | El equipo protege al usuario y la infraestructura universitaria ante posibles cortocircuitos o fallas en la conexión. | Funcional |
| 7 | El sistema automatiza la captura de mediciones y exporta la información en un formato digital estructurado. | Funcional |
| 8 | El software del sistema grafica el comportamiento de la corriente y el voltaje a lo largo del tiempo de prueba. | Funcional |
| 9 | El panel físico brinda una guía visual e intuitiva para agrupar y conectar correctamente las partes aplicadas (B, BF, CF). | No funcional |
| 10 | El prototipo integra un módulo de inyección de fallas eléctricas controladas y administrables por el docente. | Funcional |
| 11 | El diseño integra diagramas visibles de la red de medición (MD) que permiten la verificación de sus componentes internos. | Funcional |
| 12 | El sistema almacena metadatos e historiales de los ensayos para analizar el desgaste y aplicar mantenimiento predictivo. | Funcional |

| ID | Requerimiento (Funcional / No funcional) | Especificaciones Técnicas orientadas al Diseño (Bocetos/CAD/Software) |
| --- | --- | --- |
| 1 | El dispositivo muestra visualmente en tiempo real la ruta física de la corriente. | Hardware: Cubierta superior acrílica o translúcida ("caja de cristal"). Panel frontal con un diagrama de bloques serigrafiado que incluya pistas de LEDs integradas, las cuales se iluminan secuencialmente mostrando la ruta de la corriente. |
| 2 | El sistema cuenta con un modo semi-guiado para validar las conexiones. | Software/Hardware: Pantalla táctil que muestra ilustraciones del cableado paso a paso. Un botón físico de "START" (LED rojo/verde) en el chasis que permanece apagado y bloqueado hasta que el estudiante confirme las conexiones en pantalla. |
| 3 | El sistema facilita su replicación mediante arquitectura abierta y bajo costo. | Hardware: Diseño de carcasa optimizado para manufactura aditiva (impresión 3D) con anclajes estandarizados internos. Las tarjetas PCB deben ser modulares y de fácil acceso abriendo la tapa superior sin soldaduras complejas. |
| 4 | El dispositivo exige correlacionar el dato medido con los límites normativos. | Software: Interfaz de usuario con "pantalla dividida": mitad izquierda con el valor medido grande, mitad derecha con la tabla de la norma. Botones en pantalla de "Justificar Aprobación" o "Justificar Rechazo". |
| 5 | El dispositivo separa claramente la norma IEC 60601-1 de la IEC 62353. | Software: Pantalla de inicio con dos grandes bloques/botones de distinto color: uno etiquetado "Ensayo de Homologación (60601-1)" y otro "Ensayo de Mantenimiento (62353)". |
| 6 | El equipo protege al usuario ante posibles cortocircuitos o fallas en la conexión. | Sistema/Hardware: Integración de un sistema de aislamiento eléctrico de alta seguridad que separe físicamente la interfaz del usuario de la etapa de potencia a 120 VAC. Adicionalmente, debe incorporar un botón físico de Parada de Emergencia (E-Stop) en la carcasa para el corte inmediato del suministro. |
| 7 | El sistema automatiza la captura y exporta la información estructurada. | Hardware/Software: Panel lateral con una ranura visible para memoria micro-SD y un puerto USB-C. Botón en la interfaz gráfica con el ícono de "Exportar a PDF/CSV". |
| 8 | El software grafica el comportamiento de la corriente y voltaje en el tiempo. | Software: La interfaz debe destinar al menos el 60% del espacio visual de la pantalla a un plano cartesiano (tipo osciloscopio) que trace las curvas en tiempo real durante el ensayo. |
| 9 | El panel brinda una guía visual para conectar partes aplicadas (B, BF, CF). | Hardware: Conectores tipo banana de 4 mm agrupados geométricamente en el panel frontal. Cada grupo debe estar enmarcado por colores distintos y tener el símbolo normativo del corazón (B, BF, CF) grabado en el chasis. |
| 10 | El prototipo integra un módulo de inyección de fallas eléctricas controladas. | Software/Hardware: Un menú oculto protegido por contraseña ("Modo Docente") en la pantalla, o una compuerta física abatible en el equipo con interruptores (switch) para cortar neutro o invertir fase manualmente. |
| 11 | El diseño integra diagramas visibles de la red de medición (MD). | Hardware: Puntos de prueba metálicos (Test Points) expuestos en la carcasa exterior, conectados a la red equivalente principal (resistencia de 1 kohm), para que el estudiante pueda medirlos directamente con su multímetro y verificar la impedancia del sistema. |
| 12 | El sistema almacena historiales para aplicar mantenimiento predictivo. | Software: Interfaz con un teclado alfanumérico para registrar la etiqueta del equipo biomédico. Al buscar un equipo previo, la pantalla debe graficar una línea de tendencia histórica de desgaste. |