## Hoja 1
Identificación de Necesidades (Proyecto Nexus 601)
Número | Expresión del usuario (Estudiante / Docente) | Lo que realmente representa (Interpretación técnica/pedagógica) | Necesidad identificada
1 | "El equipo hace un 'clac' y bota un número, pero no entiendo por dónde está viajando la corriente." (Estudiante) | Abstracción excesiva del flujo de corriente (efecto "caja negra") que impide la asimilación de la red de medición y la conmutación de los relés. | El sistema debe mostrar visualmente en tiempo real la ruta física de la corriente y la conmutación del circuito.
2 | "Me da miedo conectar los cables a 120V y causar un corto o que me pase corriente si lo hago mal." (Estudiante) | Percepción de alto riesgo eléctrico y falta de confianza operativa al someter el equipo a condiciones de primera falla (SFC) bajo tensión de red. | El sistema debe integrar un modo semi-guiado que valide las conexiones antes de energizar, además de protecciones físicas visibles.
3 | "En el laboratorio somos 5 por equipo; casi nunca alcanzo a tocar y manipular el analizador." (Estudiante) | Baja accesibilidad a la instrumentación debido al alto costo comercial, lo que genera un rol pasivo y "efecto espectador" en el aprendizaje. | El sistema debe tener una arquitectura abierta y de bajo costo para permitir mayor replicabilidad y trabajo individual en laboratorio.
4 | "Los estudiantes entregan informes diciendo 'Pasa/Falla' sin justificar el riesgo de la fuga medida." (Docente) | Carencia de pensamiento crítico y desconexión entre el valor metrológico numérico y el impacto real (macroshock/microshock) en el paciente. | El sistema debe generar reportes que exijan al usuario correlacionar el dato medido con los límites normativos y el riesgo fisiológico.
5 | "Se confunden mucho en la práctica entre lo que pide la IEC 60601-1 y lo que pide la IEC 62353." (Docente) | Dificultad cognitiva para diferenciar operativamente una prueba de diseño/homologación de una prueba simplificada de mantenimiento hospitalario. | El sistema debe separar y diferenciar claramente en su interfaz las metodologías de prueba de la norma IEC 60601-1 respecto a la IEC 62353.
6 | "Si se equivocan en una conexión, no podemos arriesgar la red eléctrica de la universidad ni su integridad." (Docente) | Riesgo latente de daño a la infraestructura institucional (cortocircuitos) y al operario debido a errores humanos en las prácticas de fallas. | El dispositivo debe contar con sistemas de corte rápido (E-Stop y fusibles) y limitación de energía independientes de la red general.
7 | "Anotar todos los datos a mano para luego pasarlos y hacer el informe nos quita mucho tiempo de la clase." (Estudiante) | Carga operativa repetitiva y manual en el registro de datos que resta tiempo valioso al proceso cognitivo y de análisis técnico. | El sistema debe automatizar la captura de datos y exportarlos en un formato digital estructurado (CSV/PDF) listo para el análisis.
8 | "Me gustaría ver cómo se comporta la corriente en el tiempo, no solo el número final estático en la pantalla." (Estudiante) | Necesidad de observar el régimen transitorio y estable de la corriente de fuga para comprender mejor el fenómeno eléctrico y capacitivo. | El software o interfaz del sistema debe ser capaz de graficar el comportamiento de la corriente y el voltaje a lo largo del tiempo de prueba.
9 | "A veces dudo dónde conectar el electrodo si el manual dice Tipo BF o CF; es fácil confundirse en las terminales." (Estudiante) | Dificultad para clasificar y acoplar físicamente las partes aplicadas según su nivel de aislamiento de forma autónoma. | El sistema debe proporcionar una guía visual clara e intuitiva en la interfaz sobre cómo y dónde agrupar cada tipo de parte aplicada.
10 | "Quiero poder inducir una falla de tierra o fuga a propósito para ver si el estudiante realmente es capaz de diagnosticarla." (Docente) | Necesidad de un entorno controlado para evaluar competencias de diagnóstico, pensamiento crítico y resolución de problemas sin dañar equipos reales. | El prototipo debe contar con un módulo de inyección de fallas simuladas o controladas, administrable por el docente con fines evaluativos.
11 | "Creen que el equipo mide por arte de magia; olvidan que adentro hay una red que simula la impedancia del paciente." (Docente) | Desconocimiento del circuito equivalente de medición (Red MD estandarizada) y su función fisiológica simulada (resistencia del cuerpo humano). | El diseño del prototipo debe integrar diagramas visibles de la red de medición (MD) y permitir la verificación pedagógica de su impedancia (1 kohm).
12 | "Toman el dato de hoy pero no revisan cómo estaba el equipo hace un año; no entienden el mantenimiento predictivo." (Docente) | Falta de visión longitudinal del estado del activo, lo que limita la capacidad de evaluar el desgaste progresivo del aislamiento eléctrico a largo plazo. | El sistema debe permitir almacenar metadatos e historiales de medición de un mismo equipo para facilitar el análisis de tendencias de deterioro.